- Электронная маска

- для осознанных сновидений

«AstroLine»

- ООО «Компьютерия»

_________________________________________________________

2022

Содержание

1.  Введение

1.1      Общее описание ........................................................... 3

1.2      Режимы работы прибора ............................................. 6

1.3      Рекомендации по работе с прибором

1.3.1   Начало работы .............................................................. 9

1.3.2   Организация данных на карте памяти ...................... 10

1.3.3   Контроль заряда аккумулятора .................................. 10

1.4      Комплектация .............................................................. 10

1.5      Технические характеристики ..................................... 11

1.5.1   Состав аппаратуры и характеристики ....................... 11

1.5.2   Режимы работы ПОС «AstroLine» ............................. 12

1.5.3   Масса и габаритные размеры ..................................... 13

1.5.4   Потребляемый ток от аккумулятора ......................... 13

1.5.5   Эксплуатационные требования ..............,................... 14

2.  Порядок работы с прибором

2.1      Общие положения ....................................................... 15

2.2      Внешний вид, органы управления и разъемы …...... 15

2.3      Порядок подключения и отключения

внешних устройств при работе с прибором ........................ 18

3.  Встроенное программное обеспечение

3.1      Общие положения. Главное меню ............................. 18

3.2      Обзор пунктов главного меню и режимов работы

Запуск ....................................................................................... 19

Настройки ................................................................................ 20

Проверка .................................................................................. 25

Время ....................................................................................... 25

Дата .......................................................................................... 26

Засыпание ................................................................................ 26

Конец сна ……………………………..................................... 26

Световые подсказки (Свет подск.) ........................................ 26

Папка диктофона ..............................................................,...... 27

Диктофон ................................................................................. 27

Папка плеера ............................................................................ 28

Плеер ........................................................................................ 28

Wi-Fi ......................................................................................... 29

3.3      WEB-интерфейс ........................................................... 29

Обновление программного обеспечения ……………...…... 33

4. Работа в режиме USB-накопителя ................................. 33

5. Заряд аккумуляторной батареи ..................................... 34

Приложение 1

Форма LOG-файла и анализ событий сна ............................ 34

Техническое описание  и инструкция по эксплуатации

- Аннотация

Данный документ содержит описание прибора для осознанных сновидений AstroLine и порядка работы с ним в различных режимах.

Для понимания что такое "осознанное сновидение" и получения методик работы с ними рекомендуем книгу Стивена Лабержа "Осознанное сновидение".

- Введение

  - Общее описание

Прибор для осознанных сновидений "AstroLine" (далее ПОС "AstroLine") представляет собой электронное устройство, прикрепляющееся к налобной маске из светонепроницаемого черного материала, в которой также размещена плата с датчиками движения глаз и светодиодами для выдачи световых подсказок.

ПОС "AstroLine" отличается от ранее выпускаемых приборов для осознанного сновидения следующими преимуществами:

КОНСТРУКЦИЯ МАСКИ

  - наружное (налобное) крепление прибора, а не внутри самой маски, что позволяет, во-первых, легко управлять прибором и выбирать нужный режим работы с помощью клавиш и дисплея, во-вторых, не дает ощутимой нагрузки на лицо, распределяя ее на лоб.

  - маска не касается глаз и лица, не мешает засыпанию.

  - когда маска надета, то в бодрствующем состоянии позволяет, опустив глаза, видеть предметы и производить настройку режимов с использованием планшета или смартфона, подбирая оптимальное воздействие света и звука.

  - маска состоит из основы (маски), двух крепежных элементов и налобной накладки поверх этих элементов. Налобная накладка является единственной наиболее загрязняемой деталью и может быть легко снята и выстирана. Сам прибор вместе с платой датчиков движения глаз может также при необходимости быть извлечен из маски, а маска выстирана и проглажена.

  - разделение изделия на функциональные узлы "прибор" и "плата с датчиками"  позволяет в дальнейшем заменять плату с датчиками, устанавливая различные специальные версии, например, для снятия ЭЭГ с соответствующей налобной накладкой.

ФУНКЦИОНАЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ЧАСТИ

Существенно расширен функционал по сравнению с подобными приборами. Имеются следующие возможности:

  - наличие дисплея и клавиш позволяет автономно настраивать прибор и включать его в работу без каких-либо дополнительных устройств.

  - кроме этого прибор имеет WEB-интерфейс, доступный путем подключения к нему как к точке доступа Wi-Fi с любого устройства (смартфона, компьютера или планшета) при активации соответствующей функции. В этом режиме также можно загрузить обновление встроенного ПО прибора.

  - датчики движения глаз размещены на каждом глазу. Это позволяет более полно отслеживать картину сна, поскольку не всегда в фазе БДГ оба глаза двигаются одновременно.

  - для выдачи световых подсказок использованы полноцветные RGB светодиоды, позволяющие задавать цвет световой подсказки и тем самым снижать привыкание к одному цвету. Кроме того, такое решение позволяет использовать маску в других применениях (воспроизведение аудио-визуальных сессий для засыпания или аудиозаписей, сделанных по технологии «AudioStrobe®» с частотой строб-сигнала 19200Гц)*.

  - воспроизведение WAV и MP3 аудиофайлов перед сном (в качестве музыки для релаксации) и после окончания времени сна (Будильник).

  - диктофон с высоким качеством звука (16 бит) и возможностью записи, прослушивания и удаления записей в самом приборе. Записи формируются, как WAV-файлы и готовы непосредственно воспроизводится как подсказки до и после световых.

  - часы реального времени. Позволяют устанавливать обычное время в приборе и вести фиксацию всех событий (начало сна, срабатывание датчиков, окончание сна или прерывание мониторинга) с привязкой к этому времени. События отображаются и записываются в специальные LOG-файлы, которые потом легко просмотреть обычным текстовым редактором или обработать, составив диаграмму сна.

  - в приборе имеется датчик движения головы (акселерометр) с настраиваемым порогом срабатывания. Информация о движении головы не только отмечается в событиях LOG-файла, но также позволяет при соответствующей настройке прерывать выдачу подсказок из прибора. Эта информация также позволяет различать срабатывание при случайном смещении маски перед глазами при движении головы и движением глаз во сне.

  - возможность работы как USB накопителя при подключении к компьютеру через USB кабель, что позволяет быстро посмотреть LOG-файлы о прошедшем сне, а также загрузить или удалить файлы музыки и голосовых подсказок.

  - имеется светодиодная индикация работы Wi-Fi точки доступа или режима замены встроенного ПО, а также работы зарядного устройства. При работе (во время мониторинга или при воспроизведении музыки и подсказок) индикация производится путем подсветки кнопки "Ввод/пуск".

  - все файлы для работы прибора размещаются на MicroSD карте памяти, которая устанавливается сверху прибора и легко доступна. Однако прибор может работать и без карты памяти, соответственно, не будут записываться события во время сна в LOG-файлы, а также записываться и воспроизводится голосовые подсказки и музыка.

  - для вывода звука имеется встроенный динамик и стерео аудиоразъем 3.5мм, при подключении наушников к которому динамик отключается. В маске предусмотрены петельки на ободе для головы, через которые может быть продет провод от наушников, чтобы он не спадал на лицо.

  - также имеется вибро звонок с настраиваемой интенсивностью работы, используемый для выдачи подсказки синхронно со светом.

  - прибор содержит Li-Pol (литий-полимерный) аккумулятор емкостью 800ма/ч и  встроенное зарядное устройство от USB гнезда.

  - предусмотрено автоматическое выключение прибора при нахождении в режиме настроек и отсутствии каких-либо действий дольше заданного времени, при завершении сна и режима мониторинга и при остановке проигрывания аудиозаписи. Эта функция позволяет существенно экономить заряд аккумулятора, когда прибором пользуются при настройках и проверке. В выключенном состоянии прибор не потребляет ток от аккумулятора, работают только часы реального времени.

* работа с сессиями и строб-треками доступна в специальных версиях встроенного ПО.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Предусмотрена замена программного обеспечения путем загрузки бинарного файла с новой версией через web-интерфейс. Язык  для отображаемых меню на экране и надписей в web-интерфейсе может быть выбран русский или английский. Программное

обеспечение определяет все доступные пользователю функции прибора.

При его создании ставились 3 основные задачи:

- сделать наиболее простой, интуитивно понятный интерфейс, не  перегруженный лишними функциями и настройками.

- реализовать максимум возможностей этого прибора в его логике работы.

- оставить задел для расширения программного функционала прибора.

Каким он будет в дальнейшем? Возможно, Вы сами сможете ответить на этот вопрос и дать полезную идею.

  - Режимы работы прибора

Прибор AstroLine имеет следующие режимы работы:

Мониторинг сна

Это основной режим работы прибора. Когда включен этот режим, то после завершения проигрывания музыки (если она была включена) и отсчета времени до засыпания начинается мониторинг датчиков.

При этом если установлена карта памяти MicroSD, то информация о срабатывании датчиков записывается в виде LOG-файла с номером, соответствующим внутренней индексации, который для каждого нового мониторинга будет увеличиваться на 1.

Если разрешено воспроизведение подсказок (световых и/или голосовых), то они будут воспроизводиться при срабатывании датчиков движения глаз с учетом установленной задержки. В первую очередь выдается голосовая подсказка из папки BEFORE, затем световая и вибро подсказка (стимулирует легкое пробуждение и восприятие), а затем голосовая из папки DICT. Если включен режим снятия подсказок по движению головы, подсказки будут выключаться при движении головы. Уровни громкости при выдаче голосовых подсказок из папки BEFORE и DICT могут быть различными.

Мониторинг сна может быть прерван нажатием на любую кнопку прибора или при окончании установленного времени сна. В последнем случае, если включен Будильник - будет воспроизводиться файл для Будильника. После завершения мониторинга сна LOG-файл будет закрыт с присвоением времени завершения (с часов реального времени). Если мониторинг сна был завершен до завершения таймера засыпания, то LOG-файл создан не будет.

Запись со встроенного микрофона и прослушивание или удаление голосовых подсказок

Позволяет записать голосовую подсказку в формате WAV-файла. Именем файла является индекс, увеличивающийся на 1 при каждой новой записи. Файлы тут же можно выбрать на прослушивание или удаление (если он не нужен). Также в режиме диктофона можно задать максимальное время для записи подсказки в минутах, по истечение которого запись будет закрыта. Воспроизведение подсказок при срабатывании датчиков движения глаз будет происходить в порядке их записи, после установленной в настройках задержки. В этом же порядке их можно просматривать (пролистывать) в режиме воспроизведения диктофона или удаления. Папка с которой работает диктофон может быть изменена.

Воспроизведение аудио файлов из папки, предназначенной для хранения музыки и проигрывания перед сном в режиме "Плеер"

Этот режим нужен для предварительного прослушивания музыки, которая будет воспроизводиться перед засыпанием. Но он может также использоваться как обычный MP3/WAV плеер. В режиме плеера можно воспроизводить музыку как из основной папки, так и прослушать записи, предназначенные для воспроизведения в режиме Будильник, в зависимости от установленной папки для работы Плеера.

Воспроизведение музыки из папки, предназначенной для хранения записей Будильника после окончания сна

Переход в него возможен только когда произошло завершение мониторинга по установленному времени окончания сна, при этом был разрешен Будильник и установлена MicroSD карта, а в соответствующей папке (ALARM) для Будильника имеется WAV или MP3 файлы. Файлы воспроизводятся друг за другом до окончания (пока они есть в папке), либо когда проигрывание прервано пользователем (нажатие клавиш).

Воспроизведение музыки после выхода из сна по нажатию кнопки.

Включение проигрывания аудиофайла (mp3 или wav) из папки (ASLEEPY) происходит, когда в процессе мониторинга была нажата клавиша и этот режим был завершен. Разрешить-запретить можно настройкой "После сна мел.", значения "Вкл" или "Выкл" в меню "Настройки". Через web-интерфейс настройка этого параметра недоступна.

Работа в режиме настройки различных параметров непосредственно на приборе

В приборе настраивается достаточно много основных и вспомогательных параметров, позволяющих задать оптимальный режим мониторинга сна и выдачи подсказок. Их выбор может происходить среди пунктов главного меню в приборе, среди пунктов меню "Настройки", а также через WEB-интерфейс, когда прибор связан с внешним устройством по Wi-Fi. Если прибор долго находится в состоянии выбора настройки или изменения параметров и не происходит никаких действий, но при этом включен таймер выключения питания, прибор будет выключен через заданное время.

Работа в режиме web-интерфейса через Wi-Fi

Этот режим обеспечивает связь между устройством пользователя (компьютером, планшетом или смартфоном) и AstroLine. Через него возможно изменение ряда настроек прибора, а также загрузка новой версии встроенного программного обеспечения (ВПО) в сам прибор. Кроме того, из данного режима можно протестировать работу выдачи вибро, световых и голосовых подсказок, когда маска одета уже на голове. А также изменить внутренние индексы записи файлов диктофона и LOG-файлов (это нельзя сделать на самом приборе).

Проверка работы прибора (тест датчиков и выдача подсказок)

Возможен запуск полноценной проверки работы прибора, как если бы он находился в режиме мониторинга. Здесь опрашиваются датчики движения глаз и датчик движения головы. Результаты о срабатывании, во-первых, отображаются на дисплее. Во-вторых, приводят к выдаче подсказок. Это позволяет подобрать как чувствительность датчиков и необходимые интервалы задержек в выдаче подсказок и мониторинге, так и уровни громкости и яркости подсказок. Кроме этого определить оптимальное положение маски на голове, когда работают датчики.

Работа в режиме USB-накопителя

Предназначен для навигации и работы с содержимым MicroSD карты памяти, установленной в приборе. Режим активируется, если соединить прибор с компьютером через USB кабель и включить питание. При этом уже должна быть установлена карта памяти.

Заряд аккумулятора

Для заряда аккумулятора достаточно подключить зарядное устройство или USB кабель от работающего компьютера к прибору. Питание при этом не должно быть включено.

  - Рекомендации по работе с прибором

    - Начало работы

Начинать работу с прибором лучше с простого мониторинга без выдачи подсказок. При этом чувствительность датчика должна быть достаточно высокой (значение около 30), а интервал между фазами мониторинга небольшим (1-3 минуты). В этом случае удастся увидеть полную картину вашего сна и определить пороги чувствительности датчиков. Такая работа по снятию "картины" сна может быть проведена в течение 2-3 дней.

На следующем этапе можно включать уже световые/голосовые подсказки и вибро. Начинать надо с минимально прослушиваемых в режиме проверки значений яркости и громкости. Отключите вибрацию, если хотите увидеть движение во сне среди событий LOG-файла (активированная вибрация автоматически выключает датчик движения головы, т.к. датчик находится в самом вибрирующем приборе!). Это важно, поскольку выбранные большие интенсивности света или громкость голосовых подсказок может вас полностью пробуждать. Сон тогда получается фрагментированным и нездоровым. В этом случае нужно снижать уровни яркости и громкости, чтобы уменьшить число фиксируемых движений.

Одной из рекомендаций для применения прибора является предварительная выработка регулярного сна, когда фазы сна происходят примерно в одно и то же время суток. Но при наличии расстройства сна или бессоннице прибор использовать не рекомендуется.

Маска предназначена для сна на любом боку или на спине. Не рекомендуется накрываться с головой или класть руки на голову (на маску), так как нажатие на кнопку во время мониторинга сна прерывает работу и через некоторое время прибор выключается.

Для эффективной работы с прибором и исключений пропуска срабатываний или ложных срабатываний лучше всего произвести ее включение в режиме проверки, когда маска одета на голове. Будет видно положение датчиков и светодиодов перед глазами. Также стоит убедиться, что ничего не мешает (волосы, одежда) работе прибора.

    - Организация данных на карте памяти

Для полноценной работы с прибором важно знать, какая информация находится на карте памяти и в каких папках.

Структура папок приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура папок на карте памяти

Прибор поставляется с картой памяти, на которой уже присутствуют обозначенные папки. Вам нужно записать в эти папки свои файлы. Голосовые подсказки создаются при записи с диктофона. LOG-файлы создаются при мониторинге.

Если устанавливается новая (чистая) карта памяти, то показанная на рисунке 1 структура папок будет создана на ней автоматически.

Важно отметить, что карта памяти должна быть предварительно отформатирована  c типом файловой системы FAT32. Иначе работа с картой памяти будет невозможна.

    - Контроль заряда аккумулятора

Перед запуском режима мониторинга важно обратить внимание на заряд аккумулятора. Эта величина отображается в шапке главного меню прибора рядом с пиктограммой батарейки.

Если уровень заряда ниже 30%, то не рекомендуется запускать режим мониторинга. Также не рекомендуется на пониженном заряде аккумулятора (20% и менее) запускать замену встроенного программного обеспечения.

Выключение прибора в момент обновления ПО может привести к утрате его работоспособности, восстановить которую возможно будет только путем отправки производителю в ремонт.

  - Комплектация

В комплект поставки ПОС «AstroLine» входят следующие устройства и комплектующие изделия:

-   прибор «AstroLine» с платой датчиков движения глаз;

-   маска с налобной накладкой;

-   сетевой адаптер/зарядное устройство;

-   USB кабель;

-   карта памяти типа MicroSD, емкостью 8 Гб;

-  бумажная копия данной инструкции и приложения (если есть в текущей версии);

-   упаковочная коробка.

  - Технические характеристики

ПОС «AstroLine»  предназначен для определения фазы сна по движению глаз, формирования отчета по времени об этих событиях, движения во сне и воспроизведения световых и звуковых подсказок, аудиофайлов формата WAV и MP3, а также выполнения ряда сервисных и вспомогательных функций как при автономной работе, так и при работе с компьютером.

Прибор соответствует ТУ 262016-002-79494790-2020.

    - Состав аппаратуры и характеристики

- Микроконтроллер – 32 разрядный, архитектура ARM Cortex-M3;

- Измерение малых перемещений (движение глаз) с помощью двух ИК датчиков, расположенных на внешней плате;

- Определение движения с помощью встроенного акселерометра, разрешение по чувствительности не хуже 0.03g;

- Встроенный, беспроводной интерфейс Wi-Fi (IEEE 802.11g);

- Часы/таймер реального времени, измерение и формирование временных интервалов;

- 16-ти разрядный аудио ЦАП/АЦП с блоком цифровой обработки звука;

- Интерфейс связи с персональным компьютером – USB 2.0, разъем типа mini USB;

- Слот для установки карт памяти типа MicroSD, в том числе поддерживаются карты памяти стандарта SDHC. Тип файловой системы для карт памяти – FAT32;

- Аудио выход  для подключения наушников:

-гнездо под «mini-jack»  3.5мм (1/4”  TRS mini);

-допустимое сопротивление подключаемой нагрузки – не менее 32 Ом;

- Встроенный микрофон ближнего действия для записи речевых сообщений на карту памяти;

- Встроенный динамик для воспроизведения сообщений или аудиофайлов;

- Воспроизведение аудиофайлов формата MP3 и WAV;

- Индикаторные светодиоды:

-индикация процесса заряда аккумулятора (красный/зеленый),

-индикация режима работы Wi-Fi интерфейса (красный/зеленый),

-индикация режима мониторинга сна, воспроизведения аудиофайлов, работы таймера засыпания (зеленый в подсветке клавиши « Ввод/Пуск» );

- Отображение: монохромный графический дисплей (технология OLED) с разрешением 128x32 точек;

- Ввод: 4 тактовые кнопки, в том числе совмещенная кнопка « Ввод/Пуск»  с включением-выключением питания;

- 2 светодиода RGB с палитрой цветов 24бит, расположенные на плате датчиков движения глаз. Адресация и настройка каждого светодиода индивидуальная. Интерфейс последовательный, однопроводной.

- Максимальная яркость свечения светодиодов:

-красный спектр (длина волны 620-630нм) 500-600 мкд,

-зеленый спектр (длина волны 515-530нм) 900-1100 мкд,

-синий спектр (длина волны 465-475нм) 200-400 мкд;

- Слот для установки платы датчиков на прибор: 8-ми контактный под плоский шлейф/плату типа FB-8R;

- Аккумулятор Li-Pol, емкостью 800мА/ч;

- Встроенное зарядное устройство аккумулятора от USB гнезда с током заряда не более 300мА;

- Обновление встроенного программного обеспечения: загрузка бинарного файла через web-интерфейс (при установке подключения по Wi-Fi).

    - Режимы работы ПОС « AstroLine»

- Мониторинг сна.

- Запись со встроенного микрофона и прослушивание или удаление голосовых подсказок.

- Воспроизведение аудиофайлов в режиме «Плеер» .

- Воспроизведение музыки из папки, предназначенной для хранения записей Будильника после окончания сна.

- Работа в режиме настройки различных параметров непосредственно на приборе.

- Работа в режиме web-интерфейса через Wi-Fi для управления настройками и замены встроенного ПО.

- Проверка работы прибора (тест датчиков и выдача подсказок).

- Работа в режиме USB-накопителя.

- Заряд аккумулятора.

    - Масса и габаритные размеры

ПОС «AstroLine»  имеет размеры 90.5x45x15мм с учетом выступающих частей (кнопки, элементы крепления к маске) без установленной карты памяти типа MicroSD.

Масса изделия в сборе и отдельных его частей приведена в таблице 1.1.

- Таблица 1.1. Масса ПОС « AstroLine»

| Изделие | Масса не более (гр) |
| --- | --- |
| Прибор без маски | 50 |
| Прибор с маской, платой датчиков и накладкой | 84 |
| Плата датчиков | 2 |

    - Потребляемый ток от аккумулятора

В зависимости от режима работы потребляемый прибором ток различается. Это необходимо знать при запуске определенных режимов на приборе с учетом текущего уровня заряда аккумулятора. Данные о потребляемом токе приведены в таблице 1.2.

- Таблица 1.2. Ток потребления ПОС « AstroLine»  в разных режимах

| Режим | Потребление тока не более (мА) |
| --- | --- |
| Работа в меню настроек, воспроизведение плеером мелодий при средней громкости | 30 |
| Запись сообщений с микрофона | 18 |
| Режим мониторинга при включенной выдаче подсказок на средних значениях яркости и громкости | 15 |
| Работа с web-интерфейсом при включенном Wi-Fi | 105 |
| Обновление встроенного ПО внутри прибора (Wi-Fi отключен) | 20 |

В процессе совершенствования встроенного ПО ведется работа по уменьшению потребления тока в различных режимах, поэтому для новых версий ВПО данные могут меняться.

    - Эксплуатационные требования

ПОС « AstroLine»  вместе с комплектующими изделиями в соответствии с ГОСТ 15150-69 относятся к изделиям категории размещения 4 для климатического исполнения УХЛ, с диапазоном рабочих температур от +1 до +40°С и предназначен для эксплуатации в отапливаемых закрытых помещениях.

В процессе эксплуатации не допускается:

-    размещать прибор около источников тепла и открытого огня;

- протирать корпус, экран дисплея, кнопки клавиатуры органическими растворителями и другими агрессивными для пластика чистящими средствами;

-   создавать механическое давление в области дисплея;

-   использовать сетевые адаптеры (зарядные устройства) других типов что рекомендуются производителем или поставляются с прибором;

-  подключать и отключать плату датчиков во время работы прибора;

-  извлекать плату датчиков и размещать ее на поверхностях, которые могут накапливать статическое электричество;

-   замена карты памяти MicroSD на включенном приборе;

-   попадание статического электричества на разъемы прибора;

- использование прибора в помещениях с относительной  влажностью более 80% и хранение в сырых помещениях;

-  подключение к аудио гнезду наушников с сопротивлением нагрузки менее 32Ом, а также приложение к этому гнезду значительного усилия при вставлении штекера;

- выключение питания прибора в процессе замены (программирования) встроенного ПО;

-   стирать маску и накладку при температуре воды более +40°С;

-   гладить маску утюгом на температурах более +80°С.

2. Порядок работы с прибором

  - Общие положения

Перед работой с прибором необходимо ознакомится с данной инструкцией.

При получении прибора необходимо проверить его комплектность и сохранность после транспортировки, отсутствие повреждений тары. Если прибор внесен с холода (температура ниже 0ºC) в теплое помещение, то перед включением необходимо оставить его при этой температуре в течение 20-30 минут.

Прибор поставляется с установленным в него аккумулятором. В процессе хранения за счет саморазряда он может быть частично разряжен. Необходимо после включения обратить внимание на уровень заряда.

Он отображается в % около пиктограммы с изображением батареи в левом верхнем углу главного меню. Если уровень составляет 40% и меньше, то  необходимо произвести зарядку аккумулятора согласно п. 5.

  - Внешний вид, органы управления и разъемы

На рисунке 2 показан внешний вид прибора и даны выноски с обозначением разъемов, индикации и клавиш.

- Рисунок 2. Вид прибора на маске

- Разъемы, органы управления, индикация

Прибор имеет разъем типа Jack 3.5мм для подключения наушников. Допускает подключение наушников с общим сопротивлением не менее 32 Ом. При подключении наушников встроенный динамик отключается. На ремешке маски со стороны разъема для подключения наушников имеются петельки, в которые можно продеть провод, чтобы он не спадал на лицо.

Также прибор имеет разъем USB  для подключения зарядного устройства или провода для соединения с компьютером.

Используется 5-контактный разъем типа mini-USB. Этот интерфейс используется для копирования/удаления файлов на карте памяти и просмотра LOG-файлов (режим Mass Storage Device).

Сверху на приборе имеется слот для карты памяти MicroSD типа « push-push»  (нажатие для установки карты памяти и нажатие для извлечения).

Отверстие корпуса, напротив которого располагается микрофон, обращено вниз маски. Запись речевых сообщений для подсказок производится с ближнего расстояния (около 20см до микрофона).

На  лицевой стороне прибора размещен встроенный динамик, дисплей, индикаторные светодиоды и кнопки управления.

Индикаторные светодиоды « индикатор Wi-Fi»  и « индикатор аккумулятора»   являются двухцветными. При основной работе Wi-Fi индикатор горит преимущественно красным цветом. При подготовке файлов к обновлению встроенного ПО – мигает зеленым, в процессе программирования – мигает красным.

Индикатор аккумулятора при работе зарядного устройства светится красным цветом, после окончания заряда – горит зеленым (при выключенном приборе).

Кнопка « Ввод/пуск»  (далее - кнопка « ввод» ) является многофункциональной. При длительном нажатии эта кнопка включает или выключает питание (из главного меню или при работе Wi-Fi).

При коротком нажатии в режиме изменения настроек она подтверждает изменение и устанавливает значение, сохраняя в энергонезависимую память. При нажатии в режиме выбора файлов на проигрывание (в меню « Плеер»  или « Диктофон» ) она приводит к запуску воспроизведения файла.

Если кнопка нажимается во время воспроизведения голосовой подсказки плеером/диктофоном или воспроизведения аудиофайла, то это воспроизведение останавливается и кнопка подсвечивается зеленым цветом. Повторное нажатие – продолжает проигрывание файла. Кроме того, эта кнопка подсвечивается (мигает) в режиме мониторинга сна во время отсчета интервалов задержек и работы датчиков или при воспроизведении подсказок и аудиофайлов. Эта подсветка позволяет судить об активной работе прибора в том числе, когда погашен (выключен) дисплей в режиме мониторинга сна.

Кнопка «S»  (Select) при работе в главном меню входит в выбранный пункт главного меню (запускает работу). При работе в режимах настроек эта кнопка выбирает нужную настройку или является функциональной клавишей (модифицируя работу клавиш «+»  и «-» ). При проигрывании аудиофайла эта кнопка прерывает проигрывание и переводит в меню (при работе плеера или диктофона).

Кнопки «+»  и «-»  при работе в главном меню меняют пункт главного меню, при работе в настройках – меняют настройку. В « плеере»  и «диктофоне»  этими кнопками меняется выбираемый на проигрывание или удаление файл. При воспроизведении аудиофайла этими кнопками меняется громкость воспроизведения (настройка сохраняется сразу в энергонезависимую память).

  - Порядок подключения и отключения внешних устройств при работе  с прибором

Во время работы с прибором необходимо соблюдать порядок подключения некоторых устройств, чтобы избежать повреждения как прибора, так и самих этих устройств.

Наушники. Могут подключаться и отключаться в любое время при работе прибора. При подключении наушников отключается динамик.

Карта памяти. Допускается извлекать и устанавливать только при выключенном приборе.

Сетевой адаптер. Допускается отключать и подключать в любое время. Необходимо подключать при понижении уровня заряда менее 30% (отображается в главном меню в левом верхнем углу).

Работа с USB в режиме сменного накопителя. Подключение кабеля USB к прибору и компьютеру производится при выключенном приборе. Включение прибора (при установленной карте памяти) активирует режим работы как USB сменный носитель данных.

Включение-выключение устройства. Допускается производить в любое время за исключением:

-   процесса копирования файлов по USB-интерфейсу,

-   процесса замены встроенного программного обеспечения.

В этих случаях при нештатном выключении данные будут потеряны, а в последнем случае может быть нарушена работоспособность прибора.

3.  Встроенное программное обеспечение

- 3.1    Общие положения. Главное меню

Все функции и доступные возможности прибора определяются версией встроенного программного обеспечения. Поэтому описание работы ПОС «AstroLine»  связано с текущей версией встроенного программного обеспечения (ВПО). Необходимо сверить версию ПО, указанную в данной инструкции (указана вверху брошюры) и версию, которая записана в приборе. Прочитать эту версию можно через web-интерфейс (указывается внизу страницы).

После включения прибора клавишей « Ввод»  (вкл.) происходит переход в главное меню. Перед этим проверяется наличие карты памяти (если она отсутствует – выводится сообщение об отсутствии карты памяти). Если на карте памяти отсутствуют необходимые для работы папки (см. рисунок 1), то эти папки создаются. Также проверяется состояние настроек, хранимых в энергонезависимой памяти.

В случае обнаружения сбоя (потери настроек) происходит их установка по умолчанию, а на экране появится сообщение RTC Config…, после чего произойдет переход в главное меню.

На рисунке 3 показан вид главного меню прибора.

Рисунок 3.  Вид главного меню прибора

Основным отличием главного меню от других является навигация по его пунктам. Она производится только клавишами « +»  и « -» , а выбор пункта меню – клавишей «S» .

При этом клавиша «Ввод»  работает как клавиша выключения питания при длительном нажатии и не производит каких-либо других действий при работе в главном меню. Здесь на экране кроме пункта главного меню отображается также состояние аккумулятора и текущее время.

  - Обзор пунктов главного меню и режимов работы

Запуск

Выбор этого пункта запускает режим мониторинга сна. Если при этом разрешено воспроизведение мелодий в настройках, установлена карта памяти MicroSD и файлы есть в папке AUDIO, то после отсчета 20 секундного интервала (время на подготовку, одевание маски), они начинают воспроизводиться до тех пор, пока не закончатся. Во время воспроизведения мелодий кнопками « +»  и « -»  можно изменить громкость звука. Нажатие клавиш « S»  или « Ввод»  прерывает воспроизведение и возвращает в главное меню. После завершения воспроизведения аудиофайлов из папки AUDIO начинает работать таймер засыпания.

Важно!  В папке AUDIO следует размещать мелодии, позволяющие легко засыпать или настраивающие на сон. При этом время их воспроизведения никак не связано с установленным временем для таймера засыпания. И фактически время до начала мониторинга будет определяться временем воспроизведения аудиофайлов из папки AUDIO и временем, установленным для таймера засыпания. Необходимо учитывать этот момент при выборе количества и длительности аудиофайлов и времени засыпания.

Во время воспроизведения мелодий перед началом мониторинга сна и после первых 5 минут отсчета времени таймера засыпания экран дисплея гасится для экономии энергии аккумулятора. Активность прибора можно увидеть по мигающей подсветке кнопки « Ввод» . Если мигание этого индикатора мешает засыпать, то его можно выключить через настройку в web-интерфейсе.

Время для таймера засыпания устанавливается пунктом меню « Засыпание» .

После окончания таймера засыпания начинается мониторинг сна с записью событий в LOG-файл. Если включены подсказки в настройках, они будут воспроизводиться. Первой воспроизводится световая и вибро подсказка (если они разрешены), после нее – голосовая подсказка (если разрешена и записана в папке DICT). После чего начинается задержка сканирования и далее – опрос датчиков движения глаз.

Если подсказки прерываются по движению головы, то в LOG-файле делается соответствующая запись. Мониторинг сна продолжается до установленного времени окончания сна (пункт меню « конец сна» ). Нажатие на любую клавишу во время мониторинга сна или отсчета временных интервалов и воспроизведения подсказок приводит к прекращению мониторинга, закрытию LOG-файла и выходу в главное меню.

Окончание мониторинга сна и его время также записывается в LOG-файл как и причина, по которой произошло окончание. Если этой записи нет – ваш прибор выключился в процессе мониторинга из-за разряженного аккумулятора.

Настройки

Выбор этого пункта меню приводит к переходу в режим редактирования настроек. Выбор настройки производится клавишей « S» , а ее изменение – клавишами « +»  и « -» . Нажатие на клавишу «Ввод»  завершает режим редактирования настроек и производит переход в главное меню.

Необходимо отметить, что сохранение настройки в энергонезависимой памяти происходит всегда после ее изменения.

В меню настройки существует 14 пунктов. Рассмотрим каждый их них:

- Язык.

Задает язык интерфейса. Выбор [Рус] – русский язык, [Англ.] – английский язык. Сразу после изменения этой настройки при нажатии  клавиши « S»  или « Ввод»  произойдет переход в главное меню, где все отображение будет на выбранном языке.

Для продолжения редактирования настроек нужно заново выбрать в главном меню этот пункт. Вторая особенность данной настройки состоит в том, что установленное здесь значение задает язык отображения для web-интерфейса. Страничка прибора будет отображаться на русском или английском в зависимости от установленного тут значения.

- Чувствительность дат.

Задает чувствительность датчика движения глаз. Может изменяться от 1 до 99. Малое значение соответствует максимальной чувствительности, а большое – минимальной. Среднее значение (по умолчанию) равно 30. Проверку срабатывания датчика движения глаз можно провести, выбрав в главном меню пункт « Проверка».

- Время скан.

Параметр определяет интервал времени сканирования кратный 5мс (миллисекундам). Диапазон изменения – от 1 до 9. Соответственно значение « 1»  – 5 миллисекунд, значение « 3»  – 15 миллисекунд и т.д. Этот параметр определяет фиксируемую скорость движения век во время БДГ. Рекомендуемое среднее значение равно 3 (устанавливается по умолчанию). Чем больше этот параметр, тем более медленные движения век будут заметны датчикам.

- Повт. движ. глаз

Устанавливает срабатывание по однократному движению или по серии движений глаз. Если эта настройка установлена на 0, то прибор реагирует на однократные движения.

Если настройка принимает значения от 1 до 15, то это будет число повторных движений, которые должны произойти в определенный интервал времени, задаваемый другой настройкой "Время повт. БДГ".

- Время повт. БДГ

Настройка задает интервал времени для серии срабатываний датчика движения глаз. Она принимает значения от 1 до 15. Если в этот интервал времени не было того количества движений глаз, что установлено параметром "Повт. движ. глаз", то признак движения глаз сбрасывается и снова ведется мониторинг движений уже для следующего интервала времени. Если произошла серия движений в указанный интервал, то выдается подсказка. Значения амплитуды движения глаз записываются, как средние от измеренных.

Настройки "Повт. движ. глаз" и "Время повт. БДГ" работают как для основного режима мониторинга сна, так и для режима "Проверка", поэтому можно оценить работу маски с этими настройками перед засыпанием. По умолчанию (при сбросе настроек)  прибор реагирует на однократные движения.

- Детектор движ.

Эта настройка задает чувствительность датчика движения головы и может быть в диапазоне от 0 до 9. Минимальное значение (0) соответствует максимальной чувствительности к перемещениям, максимальное значение – минимальная чувствительность. Датчик движения работает всегда в режиме мониторинга.

- Прер. движ.

Прерывание выдачи подсказок по движению головы. Настройка имеет значение [Вкл.] – включено и [Выкл.] – выключено. Если стоит значение, соответствующее включению, то при движении головы в момент выдачи подсказки эта подсказка будет немедленно прервана. Данная настройка не работает (равносильно значению « Выкл» .), если разрешена работа виброзвонка для выдачи подсказки.

- Вибро звонок.

Настройка включает и задает интенсивность вибрации при выдаче подсказки. Может принимать значение от 0 до 9. Значение « 0»  соответствует выключенной вибрации. Минимальное значение соответствует малому уровню вибрации, значение 9 – максимальному. По умолчанию значение 3 (оптимальное). Вибрация выдается синхронно с выдачей световой подсказки.

- Громкость зв.

Настройка задает громкость звука при воспроизведении голосовых подсказок (из папки DICT) и проигрывании аудиофайлов перед засыпанием (из папки AUDIO). Может изменяться от 0 (звук выключен) до 30 (максимальная громкость).

- Задержка скан.

Настройка задает время задержки в минутах между произошедшим срабатыванием датчика движения глаз с выдачей подсказок и началом следующего сканирования. Принимает значение от 0 до 45. При значении « 0»  задержки нет и сканирование начинается сразу после выдачи подсказки.

- Подсказки.

Включает или выключает световые и вибро подсказки. Настройка имеет значение [Вкл.] – включено и [Выкл.] – выключено. Если стоит значение « Выкл.», то световые и вибро подсказки не выдаются независимо от установленных там значений.

- Голос_подсказ.

Параметр разрешает или запрещает выдачу голосовых подсказок. Работает независимо от установки предыдущего параметра (подсказки светом и вибро). Настройка имеет значение [Вкл.] – включено и [Выкл.] – выключено. Если включены голосовые подсказки и при этом в приборе установлена MicroSD карта памяти, а в директориях BEFORE и DICT записаны голосовые подсказки, то они будут выданы при срабатывания датчика движения глаз, при мониторинге сна. Сначала выдается голосовая подсказка из папки BEFORE, затем – свет и вибрация, после этого выдается голосовая подсказка из папки DICT.

Выдача подсказок происходит в порядке их формирования (записи): при первом срабатывании датчика – выдается первая подсказка из папки, при втором – вторая и так далее до конца. Если подсказки закончились в папке, то будет выдана снова первая подсказка и так далее по циклу. Если в папках DICT или BEFORE записана всего одна голосовая подсказка, то она будет всегда выдаваться при срабатывании датчиков.

- Задерж. Голос.

Эта настройка определяет время задержки в секундах между срабатыванием световой и вибро подсказки и выдачи голосового сообщения, если его выдача разрешена. Принимает значение от 0 до 99. Параметр влияет на восприятие голосовой подсказки. Если вы во сне видите огни, то сначала не понимаете что это, требуется время на восприятие голоса. И только через несколько заданных секунд вы слышите голос. При установке значения « 0»  задержки нет и голос сразу воспроизводится после света. Рекомендуется небольшое значение от 2 до 10 секунд. Значение по умолчанию равно 3 с.

- Время выключ.

Задает время для таймера выключения прибора в минутах. Принимает значение от 0 до 15. При установке значения 0 – нет автовыключения, прибор работает постоянно (не рекомендуется). Значение по умолчанию составляет 5 минут. Срабатывание таймера происходит, когда забыли прибор во время редактирования настроек или остановили плеер или выполнили любое другое действие, приводящее к ожиданию от вас дальнейших действий, но их не происходит. Таймер автовыключения дезактивируется при работе в мониторинге сна, а также при запуске Wi-Fi интерфейса.

- Громк. ALARM

Данная настройка задает, с какой громкостью будет воспроизводиться аудиофайл из папки ALARM после завершения мониторинга по времени окончания сна (это режим Будильника). Громкость звука может принимать значение от 1 до 30. Значение по умолчанию 21. При значении « 0»  Будильник выключен и после завершения мониторинга сна происходит выход в главное меню без воспроизведения файлов из папки ALARM.

- Громк. BEFORE

Данная настройка задает, с какой громкостью будет воспроизводиться голосовая подсказка из папки BEFORE. Обычно рекомендуют, чтобы эта подсказка выдавалась с меньшей громкостью, чем та, что идет после выдачи световой подсказки.  Громкость может принимать значение от 1 до 30, как и для других настроек громкости.

- Мелод.

Включает или выключает воспроизведение мелодий перед засыпанием из папки AUDIO. Настройка имеет значение [Вкл.] – включено и [Выкл.] – выключено. Если включен этот режим и есть карта памяти, а в папке AUDIO – соответствующие файлы, то при запуске мониторинга из главного меню появится надпись « Мелод. Вкл.»  и начнется обратный отсчет времени в течение 20 секунд (время на подготовку), после чего будет воспроизводиться музыка.

- После сна мел.

Настройка включает или выключает воспроизведение мелодий после сна из папки ASLEEPY, когда в процессе мониторинга была нажата клавиша, и этот режим был завершен. Принимает значение "Вкл" или "Выкл". Через web-интерфейс настройка этого параметра недоступна.

- Сброс настроек.

Позволяет вернуть все настройки в состояние « по умолчанию» , т.е. к некоторым усредненным, устанавливаемым производителем параметрам.  Кроме того, значения счетчиков индекса для диктофона и LOG-файла будут установлены в состояние « 000» .

При выборе этого пункта, если нажать клавишу «Ввод», то только в этом случае произойдет выполнение сброса и автоматический переход в главное меню.

Если нажать клавиши « +»  или « S» , то произойдет переход к следующему пункту меню. При нажатии кнопки «–»  произойдет переход к предыдущему пункту « Мелод.».

Проверка

Выбор этого пункта главного меню позволяет полностью проверить работу прибора и произвести имитацию мониторинга сна. В этом режиме можно убедиться не только в правильно выставленных громкости и яркости подсказок, срабатывании датчиков и их чувствительности, но и оценить, как маска сидит на лице и как от ее положения зависит работа прибора.

После запуска этого режима на экране отображаются величины

SL: 000   SR: 000

SENS :  --

Далее происходит обратный отсчет времени 20 секунд на подготовку (одевание маски) – его можно сбросить, нажав любую клавишу. И начинает мигать светодиод подсветки в клавише « Ввод»  - работает режим проверки.

Если происходит срабатывание датчика движения глаз, то напротив мнемоник SL и SR (соответствующих левому и правому глазу) появляются значения относительных величин амплитуды движения за установленное время сканирования. При этом в поле SENS отображается событие «01»  - сработал датчик движения глаз, «02»  - сработал датчик движения головы.

После срабатывания датчика движения глаз происходит выдача подсказок (световой и вибро), а также голосовой – в том же порядке, как они будут выдаваться и при мониторинге сна согласно заданным параметрам в настройках.

Остановка данного режима происходит по нажатию любой клавиши.

Во время работы режима "проверка" записываются последние 24 срабатывания в память и по окончании работы проверки можно снять прибор и посмотреть величины амплитуд, пролистывая их клавишами "+" и "-". Клавиши "S" и "ввод" приводят к выходу в главное меню. В нижней строке после завершения проверки будет значение N_EM:xx, где xx - количество прошедших срабатываний. Первым выводятся данные о последнем срабатывании.

Повторное нажатие на клавишу «Ввод»  или на клавишу «S»  производит переход в главное меню.

Время

При выборе этого пункта главного меню на экране отображается               Время   чч:мм

Где чч – часы, а мм – минуты текущего времени. Установить их можно нажимая клавиши « +»  и « -» , будут меняться часы от 0 до 23. При нажатии « +»  и  « -»  с одновременным удержанием клавиши « S»  будут меняться минуты в диапазоне от 0 до 59.

Нажатие кнопки « Ввод»  устанавливает текущее время и возвращает в главное меню. Если время не менялось нажатием клавиш « +»  и « -» , то не происходит установка времени, которое отображалось при редактировании. Значение по умолчанию (при сбросе) 0:00.

Дата

При выборе настройки на экране отображается строка:

Дата     дд-мс-гг, где дд - текущий день, мс - месяц, гг - год.  Символ "^^" указывает на выбор параметра и изменяется при нажатии на клавишу "S", а при нажатии « +»  и  « -»  меняется сам параметр. При нажатии « Ввод»  произойдет переход в главное меню с сохранением параметров календаря. Данная настройка доступна  только в приборах новой версии 2.5 (от 03.2022).

Часы и календарь всегда работают, в том числе при выключенном приборе. Их состояние используется для записи времени и даты создания файлов диктофона и LOG-файлов.

Засыпание

Настройка редактирует время засыпания аналогично тому, как это делается для основного времени. Разница состоит в том, что максимальное время засыпания, которое можно установить составляет 3 часа 59 минут. Фактически режим мониторинга сна с выдачей подсказок и записью событий в LOG-файл начнется по истечении данного времени. Значение по умолчанию - 1 час 30 минут.

Конец сна

Здесь редактируется время окончания сна. Совпадение текущего времени с данным значением во время мониторинга сна приводит к его завершению. Если при этом разрешен Будильник – то будут воспроизводиться аудиофайлы из папки ALARM. Редактирование данного параметра производится аналогично тому, как делается для установки текущего времени. Значение по умолчанию - 9 часов 30 минут.

Свет подсказки

Этот пункт главного меню запускает редактирование параметров световой подсказки. На экране отображается строка настройки:

Цвет  СС    Ярк. BB

Где CC – номер цвета (от 0 до 15) , BB – величина яркости (от 0 до 15). Нажатие клавиш «+»  и « -»  меняет цвет, а при одновременном нажатии их с клавишей «S»  - меняется яркость. Если установить любую из этих величин в значение « 0» , то световые подсказки будут фактически выключены. Нажатие клавиши «Ввод»  сохраняет настройку света (если она менялась) и производит выход в главное меню. Частотные параметры световой подсказки (количество вспышек, частота и скважность) могут быть настроены через web-интерфейс.

Папка диктофона

Выбор этого пункта предлагает выбрать одну из папок назначения, куда будут помещены записи, сделанные диктофоном: BEFORE или DICT. Выбор производится клавишами «+» и «-». Подтверждение и выход – при нажатии на клавишу « S»  или «Ввод».

Диктофон

При выборе этого пункта на экране отображается меню диктофона, которое состоит из пяти пунктов. Переход между пунктами производится нажатием клавиши «S» .

- Записать  nnn

Этот пункт при выборе нажатием кнопки « Ввод»  запускает запись. Номер записи будет nnn – из трех цифр (от 0 до 255). Этот номер автоматически увеличивается и сохраняется в энергонезависимой памяти. На карте памяти при этом в папке назначения (установленной в настройке «Папка дикт.») появляется файл вида Dnnn.wav. Во время записи на экране отображается счетчик времени, а также надпись:

Запись … Dnnn.wav

Нажатие любой клавиши завершает запись и сохраняет файл с данным индексом. Также запись завершится при достижении счетчиком  установленного времени конца записи.

- Макс. время зап.  mm

Задает максимальное время записи диктофоном в минутах от 1 до 59, которое отображается как параметр mm.

Изменяется нажатием клавиш « +»  и « -» .

- Восп.   <имя файла.wav>

Производится выбор файла на воспроизведение из числа тех, что были записаны в заданной папке назначения. Выбор (изменение имен файлов) происходит по нажатию клавиши « +»  (просмотр вперед от текущего файла) и клавиши «-»  (возврат к предыдущему файлу). Если нажимать клавишу «+»  и дойти до конца папки, то произойдет возврат к первому файлу в папке.

Порядок просмотра имен файлов будет соответствовать их воспроизведению в качестве подсказок и определяется порядком записи на карту памяти. Из папки DICT или BEFORE воспроизводятся только WAV-файлы. Воспроизведение начинается при нажатии кнопки « Ввод» . Во время воспроизведения повторное нажатие на кнопку « Ввод»  останавливает его, а нажатие на кнопки « +»  и « -»  меняет громкость воспроизведения с сохранением этого параметра. Кнопка « S»  прерывает воспроизведение файла и возвращает к его выбору.

Если в выбранной папке назначения для диктофона нет файлов, то будет выведена надпись: «Нет файлов»  и выбор файлов будет невозможен.

- Удал. <имя файла.wav>

Аналогично пункту с воспроизведением файла здесь выполняется выбор файла кнопками « +»  и « -» , а при нажатии кнопки « Ввод»  происходит удаление, о чем на экране выводится сообщение.

Важно! При удалении файла не происходит запроса подтверждения этого действия, поэтому необходимо внимательно выполнять такую операцию, чтобы не удалить нужные записи.

- <Выход>

При выборе этого пункта меню диктофона и нажатии клавиши « Ввод»  произойдет выход в главное меню.

Папка плеера

Выбор этого пункта предлагает выбрать одну из папок, с которой будет работать « Плеер» . Это может быть папка AUDIO или ALARM. Выбор производится клавишами « +»  и « -» . Подтверждение и выход – при нажатии на клавишу « S»  или « Ввод».

Плеер

Плеер, во-первых, позволяет проверить воспроизведение файлов из папок AUDIO или ALARM, которые предназначены для проигрывания до и после сна соответственно. Во-вторых, может использоваться как обычный плеер для MP3 и WAV-файлов. При выборе этого пункта меню на экране появляется надпись:

<+->   [имя файла.mp3]

Где « имя файла»  - это выбираемое имя файла из папки AUDIO или ALARM при нажатии клавиш « +»  и « -» .

Если в выбранной папке для плеера нет файлов, то будет выведена надпись: «Нет файлов»  и выбор файлов при этом будет невозможен.

Нажатие на клавишу « S»  при выборе файла возвращает в главное меню. Нажатие на клавишу « Ввод»  запускает проигрывание файлов, начиная с выбранного. Во время воспроизведения MP3 и WAV-файлов можно изменять их громкость клавишами « +»  и « -»  (эта настройка громкости сохраняется как основная).

Нажатие клавиши « Ввод»  останавливает воспроизведение, повторное нажатие – продолжает. При нажатии на клавишу « S»  во время воспроизведения происходит его остановка и переход к выбору файла для плеера.

Wi-Fi

Выбор этого пункта меню запускает работу Wi-Fi. На экране при этом отображается надпись « Режим Wi-Fi» , а также загорается красный индикатор Wi-Fi (предварительно перед этим он кратковременно моргает зеленым цветом – что говорит об исправности интерфейса и удачной загрузке параметров).

Выход из этого режима возможен только при нажатии и удержании кнопки « Ввод»  - выключению питания прибора. Либо выход из этого режима и выключение питания прибора происходит через web-интерфейс.

Дальнейшая работа с прибором в этом режиме возможна только через web-интерфейс (рассмотрен в п. 3.3).

- 3.3    WEB-интерфейс

Прибор позволяет изменять ряд настроек через web-интерфейс, а также проверять выдачу подсказок и их параметры, когда маска одета на голове. Также удобно настраивать цвет и силу световых подсказок, положив маску с прибором перед собой светодиодами вверх. Кроме того, только через этот режим можно произвести замену встроенного ПО прибора.

Для работы с web-интерфейсом необходимо активировать режим Wi-Fi, выбрав соответствующий пункт в главном меню. После индикации режима светодиодом, необходимо дождаться появления в списке сетей на вашем устройстве точки доступа « ASTROLINE» , после чего подключиться к ней. Пароль для подключения:  astrouser

Желательно, чтобы устройство при этом не было подключено к другим сетям и точкам доступа. Если такие соединения имеются, их нужно временно выключить.

Затем, в браузере, в строке поиска ввести адрес: 192.168.3.1

Должна загрузиться страница настроек прибора, как показано на рисунке 4.

- Настройки в форме соответствуют настройкам, описанным в п.3.2:

- Таймер засыпания устанавливает время засыпания от 0 до 3 часов 59 минут;

- Чувствительность БДГ задает чувствительность датчика движения глаз. Может изменяться от 1 до 99;

- Время измерения определяет интервал времени сканирования кратный 5мс (миллисекундам). Диапазон изменения – от 1 до 9;

- Интервал измерений задает время задержки в минутах между произошедшим срабатыванием датчика движения глаз с выдачей подсказок и началом следующего сканирования. Принимает значение от 0 до 45. При значении « 0»  задержки нет;

- Детектор движения задает чувствительность датчика движения головы и может быть в диапазоне от 0 до 9;

- Яркость света – установленная величина яркости (от 0 до 15) для световой подсказки. Величина 0 – выключение световой подсказки;

- Выбор цвета – определяет выбор цвета для световой подсказки (принимает значение от (0 до 15). Величина 0 – выключение световой подсказки.

- Уровень виброподсказки – задает интенсивность вибрации при выдаче подсказки. Может принимать значение от 0 до 9. Значение « 0»  соответствует выключенной вибрации;

- Громкость звука [AUDIO]/[DICT] – задает громкость звука при воспроизведении голосовых подсказок (из папки DICT) и проигрывании аудиофайлов перед засыпанием (из папки AUDIO). Может изменяться от 0 (звук выключен) до 30 (максимальная громкость);

- Громкость звука [BEFORE] – задает громкость звука при воспроизведении голосовых подсказок из папки BEFORE. Может изменяться от 0 (звук выключен) до 30 (максимальная громкость);

- Громкость будильника – задает, с какой громкостью будет воспроизводиться аудиофайл из папки ALARM после завершения мониторинга по времени окончания сна (это режим Будильника).

- Громкость звука может принимать значение от 1 до 30. При значении « 0»  Будильник выключен;

- Индекс файла диктофона – позволяет менять индексацию записываемых диктофоном файлов (от 0 до 255). Настройка недоступна в самом приборе.

- Индекс LOG-файла – задает индексацию LOG файла в диапазоне от 0 до 255. Эта настройка недоступна из настроек прибора.

- Время автовыключения – задает время для таймера выключения прибора в минутах. Принимает значение от 0 до 15. При установке значения 0 – нет автовыключения, прибор работает постоянно (не рекомендуется). Значение по умолчанию составляет 5 минут.

- Индикация мониторинга сна – позволяет при установке в состояние «0»  выключить индикаторный светодиод, который мигает при мониторинге сна. В некоторых случаях он может отвлекать и мешать заснуть. Значение по умолчанию « 1»  – включен.

- Число вспышек световой подсказки – задает число вспышек света и синхронного с ним включения вибрации. Может иметь значение от 2 до 30. По умолчанию – 3.

- Частота световых сигналов – определяет частоту следования вспышек света и принимает значение 0.5 – 5 Гц. Возможен выбор из величин 0.5–1–2–3–4–5 Гц. По умолчанию устанавливается 1 Гц.

- Скважность сигналов – определяет скважность световых вспышек и принимает значение от 3 до 9, соответствующее 30-90%. Скважность задает длительность света и вибрации относительно длительности периода. По умолчанию – значение 4 (соответствует 40%).

- При изменении значений параметров соответствующая строке параметра кнопка « Установить»  окрашивается красным, что означает изменение параметра без его отправки и сохранения в приборе. При нажатии этой кнопки она окрашивается в зеленый цвет и означает, что измененная величина была отправлена в прибор.

- Установленные значения параметров для световой и вибро подсказки можно тут же протестировать, нажав кнопку « Тест вибро и световой подсказки» . Также можно проверить уровень звука при выдаче голосовой подсказки из папки BEFORE или DICT (если там предварительно были записаны файлы подсказок), нажав кнопку « Тест голосовой подсказки [BEFORE]»  или « Тест голосовой подсказки [DICT]»  соответственно.

- При нажатии кнопки « Выход и отключение питания»  произойдет выключение прибора. Работа с ним через web-форму станет уже невозможной без включения прибора заново и запуска режима Wi-Fi.

- Рисунок 4. Вид web-страницы интерфейса ASTROLINE

- Обновление программного обеспечения

- Новая версия встроенного ПО в виде бинарного файла с расширением *.bin должна быть предварительно скачана на диск устройства. После чего ее можно выбрать, нажав кнопку « Выберите файл»  и указав этот файл. Загрузка происходит при нажатии кнопки « Обновить» . При этом происходит проверка этого бинарного файла на совместимость с прибором. Если проверка произошла успешно, то файл записывается во внутренней флэш-памяти прибора и его питание выключается. Дальнейшая замена ПО происходит off-line без установления соединения.

- Для этого необходимо:

- 1.  Включить прибор

- 2.  В главном меню выбрать « Wi-Fi»

- Если новая прошивка была подготовлена, то на экране отобразиться надпись: « Запись прогр.», а сам режим Wi-Fi не будет включен и появление соответствующей точки доступа « ASTROLINE»  не произойдет.

- Начнет мигать сначала зеленый светодиод (дешифровка и подготовка файлов для замены), а затем начнет мерцать красный светодиод – будет производиться перезапись памяти программ. Во время этих операций недопустимо совершать с прибором какие-либо действия и выключать его питание. После окончания процесса программирования прибор выключиться сам. Процесс программирования может занять относительно продолжительное время (3-5 минут).

- После того, как прибор выключится после программирования, его можно снова включить. В этом случае в приборе будет уже новая версия встроенного ПО. Посмотреть версию встроенного ПО можно через web-интерфейс.

- Она отображается внизу страницы « Software ver.X.Y_s» , где X.Y – текущая версия ПО, а суффикс « s»  принимающий значение « r»  или « e»  – показывает, какая страница загружена – русская (r) или английская (e).

- 4. Работа в режиме USB-накопителя

- Для работы с прибором, как с USB-накопителем, необходимо сначала подключить USB кабель к прибору и компьютеру, при этом питание прибора должно быть выключено, затем включить питание. На экране прибора отобразится:

- USB CONN : OK

- В случае удачного опознания устройства компьютером устройство отображается, как « AstroLine Flash»  на компьютере. Возможно копировать на карту памяти файлы, удалять их или переименовывать. Предварительно MicroSD карта должна быть отформатирована с файловой системой FAT32.

- После завершения работы по перемещению или просмотру файлов и программного отключения от компьютера прибор может быть физически отключен от USB кабеля. После этого прибор сам выключится.

- 5. Заряд аккумуляторной батареи

- Рекомендуется перед началом длительной работы (мониторинг сна) производить заряд аккумулятора, если его уровень ниже 30%. Уровень заряда аккумулятора отображается в шапке главного меню (см. рисунок 3).

- Для этого необходимо подключить к USB разъему провод от компьютера или зарядного устройства. Ток заряда, обеспечиваемый адаптером, не должен быть ниже 300мА.

- Во время заряда аккумулятора прибор должен быть выключен.

- При этом если происходит процесс заряда, то индикатор заряда на лицевой стороне корпуса прибора горит красным. А когда аккумулятор заряжен – загорается зеленым цветом. В этом случае прибор можно отключать от зарядного устройства и использовать.

- Среднее время заряда составляет 4 – 4,5 часа.

Приложение 1

Форма LOG-файла и анализ событий сна

Во время работы мониторинга сна при установленной карте памяти MicroSD в папке LOG всегда создается отчет о событиях в виде файла с автоматически присваиваемым индексом. Вид имени файла LOGxxx.txt, где xxx – индекс, автоматически инкрементируемый при создании файла и доступный к редактированию через форму web-интерфейса.

При создании LOG-файла фиксируется дата и время его создания и устанавливается в атрибутах файла, также дата указывается в оглавлении LOG-файла в которое выводится состояние настроек.

Ниже представлен пример типичного LOG-файла.

LOG FILE :  15.03.22

** Settings **

Sensitivity   : 30

Scan time     : 03

Numb.eye move : 00

Eye move time : 02

Motion detect : 03

Sсan delay    : 01

Prompter      : ON

Tune          : OFF

Sleepy tune   : OFF

Sleep Timer   : 00-17

END Time      : 07-38

---------------------------------------

04:12 = START

04:14 = EYE MOVE (LR)  021 001

04:19 = EYE MOVE (LR)  016 004

04:22 = EYE MOVE (LR)  017 000

04:27 = EYE MOVE (LR)  037 054

04:29 = EYE MOVE (LR)  032 009

04:32 = EYE MOVE (LR)  038 028

04:36 = EYE MOVE (LR)  073 052

04:43 = EYE MOVE (LR)  042 057

04:51 = EYE MOVE (LR)  021 000

04:56 = EYE MOVE (LR)  019 001

05:09 = EYE MOVE (LR)  020 002

05:09 = HEAD MOVE: RES. PROMPT_1

05:11 = EYE MOVE (LR)  007 016

05:17 = EYE MOVE (LR)  002 016

05:20 = EYE MOVE (LR)  020 006

05:22 = EYE MOVE (LR)  120 023

05:26 = EYE MOVE (LR)  006 016

05:29 = EYE MOVE (LR)  006 016

05:31 = EYE MOVE (LR)  009 053

05:50 = EYE MOVE (LR)  001 018

05:53 = EYE MOVE (LR)  024 069

05:56 = EYE MOVE (LR)  135 030

05:57 = HEAD MOVE: RESET LIGHT

06:00 = EYE MOVE (LR)  004 026

06:02 = EYE MOVE (LR)  016 024

06:05 = EYE MOVE (LR)  026 000

06:07 = EYE MOVE (LR)  017 017

06:10 = EYE MOVE (LR)  016 012

06:21 = EYE MOVE (LR)  017 013

06:24 = EYE MOVE (LR)  002 017

06:26 = EYE MOVE (LR)  018 014

06:26 = HEAD MOVE: RES. PROMPT_2

06:35 = EYE MOVE (LR)  037 015

07:16 = HEAD MOVE

07:19 = EYE MOVE (LR)  007 017

07:24 = EYE MOVE (LR)  016 007

07:27 = EYE MOVE (LR)  017 010

07:27 = HEAD MOVE: RES. PROMPT_2

07:29 = EYE MOVE (LR)  017 006

07:33 = EYE MOVE (LR)  022 006

07:33 = HEAD MOVE: RES. PROMPT_2

07:35 = HEAD MOVE

07:38 = END SLEEP

Рассмотрим мнемоники, принятые в отчете:

START – начало мониторинга, отмечается время в которое завершился таймер засыпания.

EYE MOVE (LR) – событие с датчиков движения глаз. Показана соответствующая левому и правому глазу интенсивность движения.

HEAD MOVE – событие при движении головы.

HEAD MOVE: RES. PROMPT_1 – движение головы было в момент выдачи голосовой подсказки из папки BEFORE и подсказка отменена этим движением.

HEAD MOVE: RESET LIGHT – движение головы было в момент выдачи световой подсказки и подсказка отменена этим движением.

HEAD MOVE: RES. PROMPT_2 – движение головы было в момент выдачи голосовой подсказки из папки DICT и подсказка отменена этим движением.

END SLEEP – конец сна по времени.

Также может быть « KEY PRESS»  и « END»  – если мониторинг сна был завершен по нажатию клавиш.

На представленной записи LOG-файла видно, что конец сна сопровождался частыми движениями головы, а активный сон был отмечен в период с 4:32 до 5:56 утра.